## 汇总
试验室设施设备分项总价汇总表
甲 方（需 方）：四川金通工程试验检测有限公司
乙 方（供 方）：xxxxxxxxx公司 联系人：
序号 | 名 称 | 单位 | 金额 | 备注
1 | 实验家具（操作台） | 元 |  | 分项直接费
2 | 气路系统 | 元
3 | 通风系统 | 元
4 | 小计 | 元 |  | 分项直接费汇总
5 | 税金 | 元 |  | 含13%增值税发票
总造价 | 人民币（大写）:xxxxx圆整 |  |  | 除电器部分，均质保两年，终身维修
1．产品款式以清单为准。2.涵盖设施采购、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务等所有相关费用，采购人不再支付任何额外费用。
日期：2026 年 1 月 日

## 实验台柜
实验台柜报价明细表
序号 | 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 米数 | 单价 | 合价 | 参数描述
1F
混凝土室
| 1 | 边台 | 4800*800*800 | 台 | 1 | 4.8 |  | 0 | 1、钢木结构，空位柜样式。采用12.7mm实芯理化板台面，边缘加厚到25.4mm,台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 2、支撑横梁采用镀锌钢管60*40*1.0mm，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重≥250 公斤。 3、柜体、柜体门板采用18mm 厚E1级三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边条封边， 与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 4、柜身采用18mm 厚E1级三聚氰胺板，以 1mm 厚 PVC 封边条封边， 与板材熔为一体，黏结牢固可靠。 5、铰链采用合资110度不锈钢自闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 6、导轨采用合资18寸、45mm宽、1.2mm壁厚黑色三节静音导轨，破坏性试验可达5万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 7、把手采用 PVC一字型拉手。 8、调整脚采用专用镀锌钢带丝螺杆外包裹高强度防滑塑料可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。红色标注边台利旧盐雾室边台
| 2 | 边台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1.5 |  | 0
| 3 | 角柜 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | / |  | 0
| 4 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 1、PP水槽：PP材质，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 2、水龙头：采用国产三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头。体部分为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。阀蕊：陶瓷阀蕊，永不生锈。 3、存水弯及排水管：高密度 PP 沉淀式泻水头及实验室专用 PP 连接管，具耐腐蚀防酸碱防阻塞功能。 5、安装方式:台式。 6、颜色:灰色/黑色。
| 5 | 楔形排风罩 | 900*300*800 | 个 | 2 | / |  | 0 | PP材质，含直排通风系统
沥青混合料室一
| 1 | 原子吸收罩 | 1200*1000 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
| 2 | 原子吸收罩 | 1600*600 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
| 3 | 原子吸收罩 | 1600*1100 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
| 4 | 原子吸收罩 | 5300*800 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
| 5 | 边台 | 3000*750*800 | 台 | 1 | 3 |  | 0 | 同上边台材质
| 6 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
沥青混合料室二
| 1 | 边台 | 2900*750*800 | 台 | 1 | 2.9 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 角柜 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | / |  | 0 | 同上边台材质
| 3 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
土工室
| 1 | 边台 | 5800*750*800 | 台 | 1 | 5.8 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
无机结合料室
| 1 | 边台 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 1 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
线缆及电气性能室
| 1 | 边台 | 7900*750*800 | 台 | 1 | 7.9 |  | 0 | 同上边台材质
交安室
| 1 | 边台 | 3700*750*800 | 台 | 1 | 3.7 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 边台 | 4600*750*800 | 台 | 1 | 4.6 |  | 0 | 同上边台材质
| 3 | 角柜 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | / |  | 0 | 同上边台材质
光学室
| 1 | 边台 | 3000*750*800 | 台 | 1 | 3 |  | 0 | 同上边台材质
2F
压蒸釜室
| 1 | 边台 | 2500*750*800 | 台 | 1 | 2.5 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
水泥制件室
| 1 | 边台 | 4100*750*800 | 台 | 1 | 4.1 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
| 3 | 楔形排风罩 | 900*300*800 | 个 | 2 | / |  | 0 | PP材质，含直排通风系统
耐久室
| 1 | 原子吸收罩 | 5600*800 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
高分子材料制样室
| 1 | 原子吸收罩 | 900*500 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
| 2 | 边台 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 1 |  | 0 | 同上边台材质
| 3 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
高温室
| 1 | 高温矮台 | 2200*750*800 | 台 | 1 | 2.2 |  | 0 | 同上边台材质，大理石台面
化学室
| 1 | 边台 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 1 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | / |  | 0 | 1、全钢结构，15mm陶瓷台面；柜体组合三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含单侧独立抽气式贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计），触摸式开关。 2、柜体采用厚1.0mm优质镀锌钢板，经过磷化处理，再经乳白色EPOXY涂层厚度为50-75微米，最后经高温烘烤制作而成。 3、背板采用厚1.0mm优质镀锌钢板，乳白色粉沫喷涂，涂层厚度为50-75微米，最后经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装简便，易装拆，便于水管、电气的维修。 4、柜体门板采用双层结构夹心结构。 5、铰链合资110度不锈钢自闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 6、把手铝合金或一体成型拉手。 7、导流板5mm厚抗倍特化学积层板，更有效排放不同密度气体，不含小水杯
| 4 | 万向排气罩 | 三节式 | 个 | 7 | / |  | 0 | PP材质
| 5 | 角柜 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | / |  | 0 | 同上边台材质
精密仪器室
| 1 | 边台 | 2850*750*800 | 台 | 1 | 2.85 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 边台 | 3500*750*800 | 台 | 1 | 3.5 |  | 0 | 同上边台材质
| 3 | 角柜 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | / |  | 0 | 同上边台材质
| 4 | 万向排气罩 | 三节式 | 个 | 4 | / |  | 0 | PP材质
沥青室
| 1 | 边台 | 3800*750*800 | 台 | 1 | 3.8 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 边台 | 1600*750*800 | 台 | 1 | 1.6 |  | 0 | 同上边台材质
| 3 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 2 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
| 4 | 原子吸收罩 | 1000*700 | 个 | 2 | / |  | 0 | 不锈钢材质
| 5 | 原子吸收罩 | 2800*600 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
夏普室
| 1 | 边台 | 2900*750*800 | 台 | 1 | 2.9 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 2 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
| 3 | 原子吸收罩 | 2000*500 | 个 | 1 | / |  | 0 | 不锈钢材质
涂料室
| 1 | 边台 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 1 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | / |  | 0 | 同上通风柜材质
防水材料室
| 1 | 边台 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 1 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
土工合成材料室
| 1 | 边台 | 1000*750*800 | 台 | 1 | 1 |  | 0 | 同上边台材质
| 2 | 水盆、水龙头 | 500*400*300 | 套 | 1 | / |  | 0 | 同上水盆、水龙头材质
利旧
| 1 | 利旧边台拆除 |  | 米 | 161 | / |  | 0 | 利旧边台拆除打包后转运至新基地,含运输搬运
| 2 | 利旧边台安装 |  | 米 | 161 |  |  | 0 | 利旧边台安装，含配件增补
| 3 | 利旧通风柜拆除 | 1500*850*2350 | 台 | 4 | / |  | 0 | 利旧通风柜拆除打包后转运至新基地 ,含运输搬运
| 4 | 利旧通风柜安装 | 1500*850*2350 | 台 | 4 |  |  | 0 | 利旧通风柜拆除打包后转运至新基地相应实验室安装，含配件增补
| 5 | 水盆、水龙头 |  | 套 | 11 | / |  | 0 | 利旧水盆、水龙头拆除打包后转运至新基地相应实验室安装，含配件增补
| 6 | 插座 |  | 套 | 95 | / |  | 0 | 利旧插座拆除打包后转运至新基地相应实验室安装，含2.5配线
其他
| 1 | 给排水改造 |  | 项 | 1 | / |  | 0 | 含PPR给水管，PVC排水管，角阀。屋面设备给排水，预计30个点位，给排水点位就近接入预留管路
| 2 | 新增运输及搬运 | / | 项 | 1 | / |  | 0 | 货物运输至现场及人工上下车搬运费用
| 3 | 新增安装 | / | 项 | 1 | / |  | 0 | 安装差旅及人工费
| 合计 | 人民币（大写）:xxx圆整 | [5 empty] | 0 | 含13%增值税专票

## 集中供气
集中供气报价明细表
序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注
气源部分
1 | 一级减压阀及安装面板 | SS316L-MNPT1/4" 0-25Mpa;0-2.5Mpa | 套 | 5 |  | 0
2 | 不锈钢高压软管 | L=1M | 根 | 5 |  | 0
3 | 钢瓶接头及螺帽 | SS316L-G5/8" | 套 | 5 |  | 0
4 | 不锈钢卡套球阀 | SS316L-TSV13S-M2F2 1/4" | 只 | 5 |  | 0
5 | 不锈钢对丝接头 | SS316L-1/4" | 个 | 5 |  | 0
6 | 不锈钢阻火器 | SS316L材质，进出气1/4"OD | 只 | 2 |  | 0
7 | 气瓶固定架 | 工程塑料；橙色 | 只 | 3 |  | 0
管道部分
1 | 不锈钢洁净管-BA级 | SS316L-1/4"-BA（6.35*0.89mm) | 米 | 88 |  | 0
2 | 不锈钢焊接正三通 | SS316-1/4"*1/4"*1/4"BA | 个 | 2 |  | 0
终端部分
1 | 不锈钢卡套球阀 | 耐压1000PSI，进出气1/4"OD | 个 | 7 |  | 0
2 | 不锈钢终端减压器 | 进出气1/4"OD；量程0--1.6Mpa | 个 | 7 |  | 0
3 | 减压器进气接头 | SS316L-1/4NPT-1/4"OD | 个 | 7 |  | 0
4 | 终端出气接头 | SS316L-1/4MNPT（外）-待定 | 个 | 7 |  | 0
5 | 不锈钢面板SS304 | SS304 4K镜面不锈钢 | 个 | 7 |  | 0
报警部分
1 | 泄漏报警器主机系统 | 集中控制所有的探测器，显示+报警功能 | 个 | 1 |  | 0
2 | 可燃浓度探头 | 检测到可燃气体泄露后，发出声光报警 | 个 | 2 |  | 0
3 | 信号线及线管 | RVV 3*1.5m² | 米 | 30 |  | 0
其他
1 | 管夹1/4” | 绿色1/4" | 个 | 80 |  | 0
2 | 安装辅材及系统调试 | 螺丝，螺帽，安装，吹扫，试压，人工等 | 项 | 1 |  | 0
合计 | 人民币（大写）:xxxxx圆整 |  |  |  |  | 0

## 通风系统
通风系统报价明细表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 风管 | 3mm | 平方 | 107 |  | 0 | PP材质，防腐蚀耐酸碱
2 |  | 4mm | 平方 | 62 |  | 0
3 |  | 5mm | 平方 | 51 |  | 0
4 |  | 6mm | 平方 | 83 |  | 0
5 |  | 8mm | 平方 | 122 |  | 0
6 |  | 10mm | 平方 | 448 |  | 0
PF-01
1 | 电动风阀 | φ110 | 个 | 1 |  | 0 | PP材质，管道电动风阀
2 | 电动风阀 | φ250 | 个 | 5 |  | 0
3 | 电动风阀 | 300*300 | 个 | 1 |  | 0
4 | 电动风阀 | 320*320 | 个 | 2 |  | 0
5 | 电动风阀 | 400*250 | 个 | 1 |  | 0
6 | 电动风阀 | 400*320 | 个 | 2 |  | 0
7 | 电动风阀 | 500*320 | 个 | 1 |  | 0
8 | 手动风阀 | φ110 | 个 | 1 |  | 0 | PP材质，手动风阀
9 | 手动风阀 | φ160 | 个 | 4 |  | 0
10 | 手动风阀 | φ250 | 个 | 18 |  | 0
11 | 手动风阀 | 300*300 | 个 | 1 |  | 0
12 | 手动风阀 | 320*320 | 个 | 2 |  | 0
13 | 手动风阀 | 400*250 | 个 | 1 |  | 0
14 | 手动风阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0
15 | 手动风阀 | 500*320 | 个 | 1 |  | 0
16 | 手动风阀 | 900*320 | 个 | 1 |  | 0
17 | 70℃防火阀 | 1200*320 | 个 | 1 |  | 0 | 镀锌钢板铆接成型
18 | 70℃防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 |  | 0
19 | 液晶屏显示器 | 86型 | 个 | 9 |  | 0 | 通风点位开关面板
20 | 喷淋塔 | φ2500*5500 | 台 | 1 |  | 0 | 塔体为10mmPP板，带视窗，含喷嘴，填料，补水管路，循环水泵
21 | 活性炭吸附箱 | 3500*1800*1800 | 台 | 2 |  | 0 | 外壳采用PP材质，内置400碘值100mm*100mm*100mm耐水型蜂窝活性炭
22 | 消音器 | φ1000 | 台 | 1 |  | 0 | PP材质，消音降噪
23 | 风机 | 8c-22kw | 台 | 1 |  | 0 | 玻璃钢变频风机，8C-22KW，风量23220-35411；风压2508-1170Pa
24 | 变频控制箱 | 22KW | 套 | 1 |  | 0 | 箱体600*800*250集成变频控制箱，包含正泰低压原件，指示灯，风扇。控制主机16MR,16点入风量段数控制器，依据开启数量自动调节输出段数定风量嵌入式控制软件V1.0
25 | 除雾器 | 1500*1800*1800 | 台 | 1 |  | 0 | PP材质，防腐蚀耐酸碱
PF-02
1 | 电动风阀 | φ160 | 个 | 5 |  | 0 | PP材质，管道电动风阀
2 | 电动风阀 | φ200 | 个 | 4 |  | 0
3 | 电动风阀 | φ250 | 个 | 6 |  | 0
4 | 电动风阀 | φ315 | 个 | 1 |  | 0
5 | 电动风阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0
6 | 电动风阀 | 600*320 | 个 | 1 |  | 0
7 | 手动风阀 | φ160 | 个 | 5 |  | 0 | PP材质，管道手动风阀
8 | 手动风阀 | φ200 | 个 | 3 |  | 0
9 | 手动风阀 | φ250 | 个 | 10 |  | 0
10 | 70℃防火阀 | 1400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 镀锌钢板铆接成型
11 | 液晶屏显示器 | 86型 | 个 | 12 |  | 0 | 通风点位开关面板
12 | 散流器 | 600*600 | 个 | 26 |  | 0 | ABS材质散流器
13 | 喷淋塔 | φ2000*5000 | 台 | 1 |  | 0 | 塔体为10mmPP板，带视窗，含喷嘴，填料，补水管路，循环水泵
14 | 活性炭箱 | 2800*1800*1800 | 台 | 2 |  | 0 | 外壳采用PP材质，内置400碘值100mm*100mm*100mm耐水型蜂窝活性炭
15 | 消音器 | φ900 | 台 | 1 |  | 0 | PP材质，消音降噪
16 | 风机 | 8c-22kw | 台 | 1 |  | 0 | 玻璃钢变频风机，8C-22KW，风量23220-35411；风压2508-1170Pa
17 | 变频控制箱 | 22KW | 套 | 1 |  | 0 | 箱体600*800*250集成变频控制箱，包含正泰低压原件，指示灯，风扇。控制主机16MR,16点入风量段数控制器，依据开启数量自动调节输出段数定风量嵌入式控制软件V1.0
18 | 除雾器 | 1500*1800*1800 | 台 | 1 |  | 0 | PP材质，防腐蚀耐酸碱
直排
1 | 软接头 | φ250 | 个 | 4 |  | 0 | PVC柔性软接头
2 | 软接头 | φ315 | 个 | 2 |  | 0
3 | 管道轴流风机 | 0.55kw | 台 | 2 |  | 0 | FT35-11-3.15A-0.55KW
4 | 管道轴流风机 | 1.1kw | 台 | 1 |  | 0 | FT35-11-4A-1.1KW
5 | 防雨百叶 | φ250 | 个 | 2 |  | 0 | ABS材质
6 | 防雨百叶 | φ315 | 个 | 1 |  | 0 | ABS材质
7 | 室内墙体开孔 |  | 项 | 1 |  | 0 | 预估价
其他
1 | 普通电箱 | 400*250 | 台 | 1 |  | 0 | 成品电箱
2 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  | 0 | 含风机、水泵等设备电线、电缆、穿线管卡、螺丝螺杆、密封条、膨胀、管道支架、挂钩膨胀、螺丝卡扣、焊条、直接法兰等
3 | 安装费 |  | 项 | 1 |  | 0 | 含管道敷设、线路敷设、楼顶设备对接、变频系统安装和调试等
4 | 运输搬运 |  | 项 | 1 |  | 0 | 货物运输至现场及人工上下车搬运费用
5 | 设备基座 |  | 项 | 1 |  | 0 | 屋面风机、喷淋塔基座
6 | 吊车 |  | 项 | 1 |  | 0 | 屋面设备吊装上楼
合计 | 人民币（大写）:xxxxx圆整 |  |  |  |  | 0